## Naslovna strana
TROŠKOVNIK U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Predmet nabave: Nabava uređaja za radiološku dijagnostiku: višeslojnog CT uređaja sa uređenjem prostora za smještaj i digitalnog mamografskog uređaja s tomosintezom
Ev. Broj nabave: 05 - 39/ 1-2018

## Troškovnik 1
DIGITALNI MAMOGRAFSKI UREĐAJ SA TOMOSINTEZOM - MINIMALNI ZAHTJEVI
PROIZVOĐAČ / ZEMLJA PODRIJETLA
NAZIV MODELA
GODINA MODELA
| KARAKTERISTIKE | Potvrda karakteristika DA/NE | Navesti broj stranice kataloga ili potvrde proizvođača i označiti gdje se nalazi pojedina stavka u katalogu/potvrdi proizvođača | CIJENA BEZ PDV-a | PDV | CIJENA S PDV-om
1. | RTG CIJEV
1.1. | Brzina rotacije anode minimalno 8.400 okretaja/min
1.2. | Malo žarište maksimalno 0,15 mm
1.3. | Veliko žarište maksimalno 0,3 mm
1.4. | Integrirano svjetlo za kolimaciju i pozicioniranje
1.5. | Toplinski kapacitet anode minimalno 155 kHU
1.6. | Toplinski kapacitet kučišta cijevi minimalno 860 kHU
2. | GENERATOR
2.1. | Maksimalna snaga minimalno 5 kW
2.2. | Napon u minimalnom rasponu od 25 do 35 kV
2.3. | mAs raspon minimalno 5 do 500 mAs
2.4. | Automatska kontrola ekspozicije (AEC)
3. | NOSAČ CIJEVI I DETEKTORA
3.1. | Motorizirani pomak podloge za dojku u minimalnom rasponu od 75 do 140 cm
3.2. | Motorizirana izocentrična rotacija u minimalnom rasponu od -140° do +180°
3.3. | Udaljenost žarišta i detektora (SID) minimalno 64 cm
3.4. | Rešetka za apsorpciju raspršenog zračenja sa minimalno 23 linije/cm
3.5. | Motorizirano i ručno podešavanje kompresijske sile u minimalnom rasponu od 3 do 20 kg uz digitalni prikaz kompresijske sile i kompresijske debljine
3.6. | Automatska dekompresija dojke nakon ekspozicije
3.7. | Kompresijske ploče minimalno 18x23 cm i minimalno 24x29 cm, tomografska kompresijska ploča
3.8. | Magnifikacijski faktor min. 1.8
4. | RAVNI DETEKTOR
4.1. | Veličina aktivne površine detektora minimalno 23x29 cm
4.2. | Materijal detektora Amorfni Selenium (aSe) ili Amorfni Silicija - Cezijum Jodid
4.3. | Veličina piksela maksimalno 100 x 100 µm
5. | AKVIZICIJSKA RADNA STANICA
5.1. | Monitor (crno-bijeli ili kolor), dijagonale minimalno 19"
5.2. | Računalo s najmanje 16 GB RAM-a, tvrdi disk minimalnog kapaciteta 500 GB
5.3. | Digitalna radiografija s matricom min. 2300 x 2900 piksela i min. 14 bita
5.4. | Pohrana na hard disk najmanje 10.000 slika
5.5. | Mogućnost podešavanja kontrasta, svjetline , naglašavanje rubova slike, smanjenje šuma, povećanje, inverzija sive skale, kontrola dinamičkog raspona
5.6. | Mjerenje dužine i kuta, označavanje orijentacije slike, oznake i komentari na slici
5.7. | Podjela ekrana 1,2,4 ili bolje
5.8. | DICOM: Send/Receive, Query/Retrieve, Storage Commitment, Print, Worklist Management, MPPS
5.9. | Mogućnost snimanja na CD/DVD
5.10. | Zaštitni paravan za operatera ekvivalenta najmanje 0,5 mm Pb
5.11. | Nožni ili ručni prekidač za eksponiranje
5.12. | Prikaz doze na akvizicijskoj radnoj stanici
6. | TOMOSINTEZA
6.1. | Automatsko uklanjanje rešetke za tomosintetske snimke
6.2. | Tomosintetski kut min ±7.5°
7. | DIJAGNOSTIČKA RADNA STANICA
7.1. | Računalo sa sljedećim karakteristikama:RAM min 16 GB, tvrdi disk min 2 TB, standardni monitor rezolucije min. 1900 x 1200 pixela.
7.2. | 2 monokromatska monitora rezolucije min. 5 MP
7.3. | Prikaz liste studija u bazi, filtriranje liste po vremenskim kriterijima
7.4. | Automatsko preuzimanje prethodnih studija pacijenata iz postojeće PACS arhive
7.5. | Automatsko poravnavanje dojki po visini prilikom prikaza
7.6. | Podrška za razne protokole prikaza (eng. hanging protocols) mamografskih slika, odabir protokola klikom na ikone na alatnoj traci preglednika
7.7. | Automatsko poravnavanje mamografskih slika po visini
7.8. | Automatski prikaz prethodnih slika pacijenata u pregledniku slika
7.9. | Skaliranje slika snimljenih na različitim uređajima na istu fizičku veličinu
7.10. | Prikaz dojke po kvadrantima
7.11. | Podrška za prikaz slika tomosinteze, prebacivanje između 2D slike, rekonstruirane 2D slike i slojeva tomosinteze klikom miša
7.12. | Shematski prikaz položaja sloja na slikama tomosinteze
7.13. | Mogućnost ručnog pregledavanja slojeva tomosinteze pomoću kotačića miša ili u filmskom prikazu; sinkronizirani prikaz slojeva između lijeve i desne dojke istih projekcija.
7.14. | Mjerenja na 2D slikama i slikama tomosinteze, slanje slika sa mjerenjima i anotacijama natrag u lokalni PACS sustav
7.15. | Uz radnu stanicu potrebno je isporučiti dodatnu kontrolnu tipkovnicu koja se koristi za upravljanje softverskim funkcionalnostima preglednika slika.
7.16. | DICOM komunikacija
| UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
| IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  |  |  | 0
Napomena:
Ponuditelj je dužan demontirati postojeći mamografski uređaj i ekološki ga zbrinuti Obavezni jamstveni rok je 24 mjeseca od kvalitativne primopredaje uređaja

## Troškovnik 2
MSCT UREĐAJ - MINIMALNI ZAHTJEVI
PROIZVOĐAČ / ZEMLJA PODRIJETLA
NAZIV MODELA
GODINA MODELA
| KARAKTERISTIKE | Potvrda karakteristika DA/NE | Navesti broj stranice kataloga ili potvrde proizvođača i označiti gdje se nalazi pojedina stavka u katalogu/potvrdi proizvođača | CIJENA BEZ PDV-a | PDV | CIJENA S PDV-om
1. | KUĆIŠTE
1.1. | Otvor kućišta najmanje 70 cm
1.2. | Polje pregleda (FOV) najmanje 50 cm
1.3. | Najmanja debljina sloja kod akvizicije 0.625 mm ili bolje
1.4. | Najkraće vrijeme rotacije rendgenske cijevi (360°) 0,35 sekundi ili bolje
1.5. | Broj redova detektora najmanje 64
1.6. | Broj rekonstruiranih slojeva po jednoj rotaciji najmanje 256
1.7. | Nominalna snaga generatora najmanje 100 kW
1.8. | Integrirani ekran na prednjoj strani kučišta koji prikazuje parametre skeniranja, poziciju stola i nagib kučišta.
2. | RTG CIJEV
2.1. | Raspon napona od 80 do 140 kV ili bolje
2.2. | Raspon jakosti struje od 20 do 800 mA ili bolje
2.3. | Brzina hlađenja najmanje 1,6 MHU/min.
2.4. | Veličina malog fokusa prema IEC 60336 ili IEC 336/93 1.0 x 0.7 mm ili bolje
2.5. | Veličina velikog fokusa prema IEC 60336 ili IEC 336/93 1.6 x 1.2 mm ili bolje
2.6. | Maksimalno vrijeme kontinuiranog skeniranja najmanje 60 sekundi
2.7. | Visoko kontrasna rezolucija najmanje 21,2 lp /cm kod MTF 0%
2.8. | Adaptivna 4D modulacija doze ovisno o debljini i strukturi objekta
3. | LEŽAJ ZA BOLESNIKA
3.1. | Elektromotorno vertikalno pokretanje
3.2. | Najniži položaj ležaja maksimalno 65 cm
3.3. | Horizontalno motorno pokretanje
3.4. | Uzdužno skeniranje u spiralnom načinu rada u rasponu od najmanje 140 cm
3.5. | Dozvoljeno opterećenje stola najmanje 200kg
4. | AKVIZICIJSKA RADNA STANICA
4.1. | Računalo, LCD monitor dijagonale min. 19” , rezolucije 1280 x1024 piksela
4.2. | Mogućnost pohranjivanja najmanje 450.000 nekomprimiranih slika
4.3. | Matrica akvizicije najmanje 512 x 512 piksela
4.4. | MPR, MIP, VRT , SSD programska podrška
4.5. | Istodobni prikaz više regija interesa, mjerenje koeficijenta atenuacije (HU)
4.6. | Mjerenje udaljenosti, izračun volumena, “windowing”
4.7. | Filtriranje slike
4.8. | Pedijatrijski CT protokoli
4.9. | CT angiografija
4.10. | Dinamičko praćenje bolusa kontrasta s automatskim početkom skeniranja
4.11. | Kino-prikaz sa najmanje 22 okvira u sekundi
4.12. | Pohranjivanje DICOM kompatibilnih pregleda na CD/DVD
4.13. | USB priključak
4.14. | Snimanje glasovnih instrukcija
4.15. | Stol za smještaj računala, tipkovnice i monitora
4.16. | DICOM povezivanje: Send/Receive, Query/Retrieve, DICOM Print, DICOM Modality Worklist, DICOM Storage Commitment, DICOM MPPS
4.17. | DICOM strukturirani izvještaj o dozi za svakog pacijenta
4.18. | Program za redukciju metalnih artefakata dvoenergetskim modom (eng. „Dual Energy“) ili na jednakovrijedan način
5. | DIJAGNOSTIČKA RADNA STANICA, 2 kom
5.1. | Min. 2 LCD monitora u boji dijagonale min. 24“ i rezolucije min. 1920 x 1200 piksela. Procesor kompjutera min. 4-jezgreni sa min. 32 GB RAM-a. CD/DVD pohrana slika
5.2. | Multimodalitetni prikaz slika
5.3. | 2D obrada slike, MPR,MIP, VRT, uklanjanje stola i kostiju
5.4. | Softver za vaskularnu analizu sa mjerenjem stenoze
5.5. | Softver za CT kolonografiju sa funkcijom uklanjanja stolice i virtualnom disekcijom. Leća za polipe.
5.6. | Automatska segmentacija i evaluacija lezija u plućima, jetri, limfnim čvorovima i drugim organima. Kvantifikacija promjena veličine tumora između vremenskih točaka
5.7. | Softver za kvantifikaciju rasta tumora u vremenu, grafički prikaz trenda za brzu evaluaciju terapije.
5.8. | Softver za CT neuro perfuziju sa kalkulacijom perfuzijskih parametara
5.9. | DICOM sučelje: Send/Receive, Query/Retrieve, DICOM Worklist,
5.10. | PohranjivanjeDICOM kompatibilnih pregleda na CD/DVD
5.11. | UPS
6. | DVOGLAVA ŠTRCALJKA ZA KONTRAST
6.1. | Volumen injektiranja u minimalnom rasponu od 1ml – 200ml (u koracima po 1ml)
6.2. | Programabilan pritisak u minimalnom rasponu od 50 PSI do 325 PSI
6.3. | Volumen cilindra štrcaljke za kontrast min. 200ml
Grafički prikaz tijeka injektiranja
6.4. | Mogućnost 24 satnog servisnog nadzora injektora putem internetske veze od strane servisnog centra
6.5. | Mogućnost povezivanja na PACS bolnice
| UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
| IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  |  |  | 0
Napomena:
Ponuditelj je dužan demontirati postojeći CT uređaj i ekološki ga zbrinuti te urediti prostor za smještaj novog uređaja sukladno priloženom troškovniku građevinskih radova. Obavezni jamstveni rok je 24 mjeseca od kvalitativne primopredaje uređaja

## Troškovnik 3
TROŠKOVNIK
Za uređenje prostora za smještaj CT aparata u Bolnici Krapinske toplice
1. Građevinsko obrtnički radovi
ST. | OPIS RADA | JM | KOLIČINA | CIJENA BEZ PDV-a | PDV | CIJENA S PDV-om
1. | Zaštita prostora i transportnog puta. Zaštitu izvršiti Pvc folijom i potrebnom privremenom stijenom od gipsanih ploča. | paušal | 1
2. | Rušenje betonskog dijela poda na mjestu fiksiranja aparata. U cijenu uključeno iznošenje otpadnog materijala, utovar i odvoz istog na gradsku planirku sa plaćanjem pristojbi. | m³ | 2.85
3. | Skidanje Pvc obloge i sloja estriha na podu u prostoru zahvata koji je raspucao nakon skidanja plastičnog poda (zasebne stavke). Ta postojeća podloga skida se u cijelosti do Pe folije i ploče u ukupnoj debljini max 7,5cm. Prilikom rada posebnu pažnju posvetiti zaštiti okolnog prostora, da ne bi nastala nepotrebna oštećenja. Sav otpadni materijal odmah ručno odnositi na dvorišni deponij do utovara na kamion, uključivo horizontalan i vertikalan transport. | m² | 65
3.a. | Bušenje rupa u vanjskom zidu za provlačenje kablova, sa ručnim iznošenjem građevinske šute na privremeni deponij. | kom | 3
4. | Skidanje starih drvenih lajsni na podu, te iznošenje i odvoz. | m' | 46
5. | Skidanje dotrajale žbuke oštećene od temeljene vlage, sve do zdrave podloge. | m' | 22
6. | Demontaža starih kanala, te iznošenje i odvoz. | m' | 14
7. | Betonaža temelja za montažu stroja, sa potrebnom armaturom prema statičkom proračunu. Ručni unos u objekt i ručna betonaža. Radove izvesti brzosušećim cementom i sredstvima za kvalitetan beton. | m³ | 2.85
8. | Dobava materijala i izrada hidroizolacije poda. Recitol i dvostruki sloj varene ljepenke. | m² | 65
9. | Dobava materijala i izrada glazure brzovezujućim materijalom. | m² | 65
10. | Dobava materijala i izrada dvoslojne nivelirajuće mase na prethodno napravljenu glazuru. Priprema podloge od izravnavajućeg sloja na već suhi (max dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 je 2,0%cm), očišćeni i prednamazom obrađeni cementni estrih.Izravnavajući sloj obavezno strojno prebrusiti. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 mjerena na razmaku od 0,1m do 2mm. | m² | 65
11. | Dobava materijala i polaganje antistatik DLW podne obloge sa varenjem spojeva. Prethodno cijelu podlogu očistiti i impregnirati istu. Uključivo dobava materijala, sav horizontalan i vertikalan transport, izvedba i upotreba svih potrebnih alata i uređaja, te završno čišćenje odgovarajućim sredstvom za elektroprovodljive podove prema preporuci proizvođača. | m² | 65
12. | Dobava i postava kompozitne zidne kutne letvice, tipskog holker-sokla. Podložak tip HPR 2525, veličine 20+10cm sa zaboljenjem, r=2,5cm, sa ljepljenjem kontaktnim ljepilom. | m' | 46
13. | Dobava materijala i izrada transportnog puta i pripomoć kod unosa aparata. Izrada podrazumijeva postavu Osb ploča i folije u više navrata. | paušal | 1
14. | Dobava materijala i izrada hidroizolacijske žbuke na zidovima oštećenim od prodora vlage. Iz temelja poda do visine 60cm. | m' | 22
15. | Žbukanje produžnom cementnom žbukom preko hidroizolacije. Zidovi od poda do 60cm. | m' | 22
16. | Šalovanje i betoniranje školjke (korita u podu za montažu energetskih kanala). | m' | 14
17. | Bojanje zidova i stropova specijalnom elastičnom, perivom, polumat bojom, koja ne stvara statički elektricitet, otporna na deterđente i mehanička oštećenja, nakon sve montaže uređaja i montaže priključne instalacije. Prije bojanja izvesti sve predradnje, popravak oštećenja, gletanje svih površina, brušenje, pa ponovno gletanje, te nanošenje osnovne boje i završno bojanje. Boja i ton po izboru krajnjeg korisnika. | m² | 162
18. | Dobava materijala, te priprema zidova za bojanje ekološkim bojama otpornim na agresivne materijale za čišćenje i pranje. | m² | 65
19. | Dobava materijala i izrada knauf obloge sa komplet obradom površine. Sve spremno za ličenje. Izrada na metalnu knauf podkonstrukciju. | m² | 1
20. | Izrada i ugradnja čeličnih kanala sa poklopcima. | m' | 14
21. | Dobava materijala i ugradnja inox zaštitnika na kuteve zidova u visini 2,00m' i dimenzija 4,00*4,00cm. Obračun po komadu ugrađenog kutnika. | kom | 4
22. | Dobava i krojenje linoleuma, te ljepljenje na poklopce energetskih kanala. | m' | 14
23. | Fugiranje trajno elastičnim kitom fuga poklopaca kanala. | m' | 32
24. | Ličenje vrata i dovratnika ekološkim bojama. | m² | 33.09
25. | Demontaža inox zaštitnih limova oštećenih od transporta kolicima. Dobava i montaža novih limova na vratima. | kom | 10
26. | Izrada, dobava i ugradnja metalnih dvokrilnih ulaznih vrata sa zaštitom 1,5mm olovnom oblogom. Dim. 130*230cm. | kom | 1
27. | Dobava i montaža olovnih zavjesa na prozorima. Zaštita olova od 0,5mm. Dimenzije 1,25*1,80. | kom | 2
28. | Demontaža klima jedinica, čišćenje i ponovna montaža i puštanje u pogon. | kom | 2
29. | Višestruko čišćenje prostora nakon završenih pojedinih faza radova na objektu. | paušal | 1
30. | Utovar i odvoz sveg otpadnog materijala sa gradilišne deponije na gradsku planirku udaljenosti 15-20km, sa plaćanjem svih pristojbi. | m³ | 4.5
31. | Nepredviđeni radovi (ukoliko ponuđeni CT uređaj zahtjeva radove koji nisu predviđeni troškovnikom) | paušal | 1
1. Građevinsko obrtnički radovi ukupno: |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. Elektroinstalaterski radovi
1. | Demontaža i otpajanje el. instalacija i el. elemenata iz prostorije zahvaćenom ovom rekonstrukcijom. Dio el. elemenata ponovno će se ugraditi na istu ili novu lokaciju. Demontiranu el. opremu predati teh. službi bolnice ili zbrinuti na za to predviđeno mjesto. | paušal | 1
2. | Dobava, montaža i spajanje energetskog kabela AWg4 5*16mm² položenog u PK kanalice na zid ili pod. | m' | 6
3. | Dobava i montaža perforiranih metalnih kanalica PK 100 sa nosačima i poklopcem na zid ili pod. | m' | 6
4. | Dobava i postava finožilnih kabela. Kabel flex Pvc GR 3 5*6mm². | m' | 10
5. | Dobava i postava finožilnih kabela. Kabel flex Pvc GR 3 3*1,5mm². | m' | 25
6. | Dobava i postava finožilnih kabela. Kabel flex Pvc GR 3 5*2,5mm². | m' | 10
7. | Dobava i postava finožilnih kabela. Vodić P/F 16mm. | m' | 20
8. | Dobava i montaža protupanične rasvjete 8W/3h. | kom | 2
9. | Dobava i montaža signalne lampe iznad vrata sa natpisom ''zabranjen ulaz''. | kom | 2
10. | Dobava i montaža šuko priključnica. | kom | 6
11. | Dobava i montaža prekidača. | kom | 4
12. | Dobava materijala i montaža parapetnog kanala: parapetni kanal 110/50 DPL No 30726; poklopac kanala 110/50 DPL No 30731; unutrašnje spojnice 110/50 DPL No 30776; završni i kutni elementi 110/00 DPL No 30754. | m' | 6
13. | U parapetni kanal montirati šuko priključnice. | kom | 4
14. | U parapetni kanal montirati terminalske priključnice. | kom | 2
15. | Dobava i ugradnja lampi u postojeću armaturu. | kom | 6
16. | Ispitivanje izvedene el. instalacije sa izradom i primopredajom u tri primjerka ispitnih protokola. | paušal | 1
17. | Nepredviđeni radovi (ukoliko ponuđeni CT uređaj zahtjeva radove koji nisu predviđeni troškovnikom) | paušal | 1 |  | 0
2. Elektroinstalaterski radovi ukupno: |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. Strojarski radovi
1. | Demontaža postojećih unutarnjih jedinica za klimatizaciju, čišćenje i promjena filtera te ponovna montaža istih nakon završetka građevinskih radova. | paušal | 1 |  | 0
2. | Nepredviđeni radovi (ukoliko ponuđeni CT uređaj zahtjeva radove koji nisu predviđeni troškovnikom) | paušal | 1 |  | 0
3. Strojarski radovi ukupno: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Rekapitulacija:
1. Građevinsko obrtnički radovi |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. Elektroinstalaterski radovi |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. Strojarski radovi |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno: | [5 empty] | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
TROŠKOVNIK 1 + TROŠKOVNIK 2 + TROŠKOVNIK 3
Ukupna cijena bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupna cijena sa PDV-a