## List1
Prilog 3.
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Evidencijski broj nabave: 05-42/570-2024
Redni broj | Opis predmeta nabave - min. tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Kat Broj prostorije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Proizvođač, zemlja porijekla, godina proizvodnje, model, kataloški broj | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa sa brojem označene stranice iz priloženog kataloga | Zadovoljava da/ne | Napomena
1 | Dizalica za Hubbard kade - stropni sustav za manipulaciju s pacijentima |  | KOM | 1 |  | 0
1.1. | Set stropne šine za pokrivanje prostora duljine 8m (Hubbard kada)
1.2. | Set stropnih šina za mobilizaciju i njegu pacijenata. Mogućnost "manipulacije" pacijenata u dvije osi (podizanje i spuštanje pacijenata, te njihovo pomicanje po jednoj osi unutar prostora). Montažni materijal za ugradnju na postojeće nosače.
1.3. | Nosivost sustava za pacijente težine do 240 kg minimalno
1.4. | Aluminijske šine s integriranim kabelima za napajanje modula za podizanje/spuštanje pacijenata
1.5. | Modul za podizanje pacijenata i ranu vertikalizaciju, montaža na pomičnu šinu s ugrađenim napajanjem
1.5.1. | Brzina podizanja pacijenta u minimalnim granicama 5-10 cm/s
1.5.2. | Ugrađena kočnica za slučaj nezgode nadohvat ruke, označena jarkom bojom
1.5.3. | Integrirano zaustavljanje podiznog modula u nuždi, mehaničko i električno spuštanje uređaja u nuždi
1.5.4. | Integrirana zaštita od preopterećenja podiznog modula
1.5.5. | Max buka modula za podizanje 55 dB
1.5.6. | Stupanj zaštite podiznog modula minimalno IP 20
1.6. | Daljinski upravljač za upravljanje modula za podizanje, stupanj zaštite minimalno IP44.
1.7. | Ugrađena 24V baterija s automatskim neprekinutim punjenjem baterije kroz stropne šine.
1.7.1. | Vrijeme punjenja baterije maksimalno 120 minuta
1.7.2. | Integrirana zaštita baterije kod pada napona ispod 20 V
1.8. | S dodatnom nosačem i podloškom za podizanje i premještanje pacijenta u sjedećem položaju, s podrškom za glavu, u veličinama M i L, podlošci izrađeni od mrežastog materijala za rad u vodi.
PDV
| SVEUKUPNO S PDV-OM |  |  |  |  | 0
| SERVISNE USLUGE I EDUKACIJA |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA (da/ne) |  | NAPOMENA
| Instalacija opreme na mikrolokaciji korisnika |  |  |  |  | da
| Mogućnost redovnog održavanja - servisiranja |  |  |  |  | da
| Odaziv na servisnu intervenciju u roku od 48 sati od prijave kvara |  |  |  |  | da
JAMSTVENI ROK (u mjesecima):
NAPOMENA: Iznos poreza na dodanu vrijednost ponuditelji unose samostalno (zaokruženo na dvije decimale) u ćeliju predviđenu za unos PDV-a. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti
___________________________________________ | [7 empty] | ________________________________
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja |  |  |  |  | M.P. |  |  | Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja
Mjesto i datum